技  术  参  数

- 服药车（2项）

- 1、主体：主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱承重，ABS双层底面注塑工艺成型两侧扶手台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面上配透明软玻璃，台面配有304材质不锈钢护栏，具有隐形式工作台，侧边资料盒，方便存放资料，两只ABS污物桶方便存放垃圾。

- 2、中控锁，配置有六层抽屉（四小抽，一中抽，一大抽），内置3*3分隔片，可自由分隔，抽屉为ABS材料，静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向。

二、药品冷藏柜（冷藏箱）（10项）

1、★完全符合 GSP 认证标准有国家相关部门出具的第三方校准证书;

2、★压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低;

3、专业风冷风道，箱内温度均匀，宽电压带，可在范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不能结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定;

4、微电脑控制器，多路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置的安全性，温度可控范围≥2≤8℃之间循环温度，湿度可控范围≥35%≤78%;

5、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度≤0.2℃,湿度感应精度≤1%，温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB 接口，数据可通过柜体的USB 接口导出保存。

6、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能警有声光提示，可及时提醒异常情况;

7、★除湿功能蒸发器需防锈专用材质。

8、双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁;

9、★内胆防氧化材质，与发泡体融合牢固，保温性能好，无异味(不会对储存药品造成污染);

10、★柜体内保温层需采用高密度材质整体发泡。

- 三、三氧消毒机（13项）

- 1、★微电脑程序控制，中文液晶显示屏；

- 2、★紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；

- 3、★紫外线加强消毒和自动检测，镜面不锈钢板固定；

- 4、★整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

- 5、主管失效备管自动支援功能；

- 6、采用微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠，自动、遥控、轻触式手控多控消毒运行，带初中效尘埃过滤网、活性炭网及光触媒过滤网辅助消毒，内置隐藏式遥控器放置盒。

- 7、★风速高、中、低可选。

- 8、★双通道循环出风。

- 9、★外设防滑扶手，推拉移动自如。

- 10、★循环消毒风量：≥800m3/h

- 11、★紫外线辐照强度：≥7.3×103μW/cm2

- 12、消毒功率：≤410W，紫外线管寿命：≥5000h，紫外线泄漏量：＜5μW/cm2，适用消毒体积：≤80m3，消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3，负离子发生量：≥6×106个/cm3，噪音：≤55dB(A)，消毒后空气中细菌总数：≤200cfu/m3

- 13、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区），安全防护类型：I类

- 四、体重称（可推轮椅）（3项）

- 1、称重范围≥300kg、分度值:≤0.1kg、秤台尺寸:≤0.8mX0.8m、秤体自重:≤60kg、可连接电脑.

- 2、外形结构:可上下轮椅、两侧有扶手，一面有斜坡。

- 3、秤体材质:金属材质。

- 五、体重称（智能）（2项）

- 1、重量称量范围：≤200kg、称量分度值：≤50g、最小称量：≤1kg，无人称重时，自动息屏（有定时语音提示，可设置“关闭”或“打开”）

- 2、身高测量范围：≥50cm≤200cm、身高测量分度值≤0.1cm、自动显示体重指数、能连接打印机、带显示屏或触摸屏、蓝牙功能。

- 六、换药车（不锈钢治疗车）（2项）

- 1、主体：不锈钢加厚管材，管壁厚度≥0.7MM；整车具有抗冲击、承载强、光亮如新、焊接表面平滑均匀，美观坚固，板材厚度≥0.7MM,台面承重≥40KG，双层设计，每层下面均焊有支撑管,三面护栏带抽屉、静音医用脚轮、工业尼龙轮架不生锈、无脱漆。

- 2、高精度深沟轴承，转动轻便超静音效果。

- 七、抢救车（急救车）（2项）

- 1、主要由铝·钢·ABS 工程塑料结构组成；塑钢柱四柱承重，ABS 弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手，专业锐器盒，可左右任意摆放，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃。

- 2、车体具有：隐藏式伸缩副工作台、除颤平台、可拆式档案盒，隐藏式伸缩输液架、ABS双污物桶；除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，电源线；中控锁，配置有五层抽屉，可自由分隔，抽屉拉手为燕尾款式、封口插槽式标示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手手感好；万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高酯。

- 八、带轮移动式输液器（2项）

- 1、不锈钢材质，折叠式设计，使用方便。

- 2、升降设施，升降设计可满足患者在坐卧时的不同高度使用，底座重量较重，支撑更稳固，安全，不锈钢材质防生锈耐腐蚀处理，质地稳固耐用,万向轮式支撑架，可灵活移动，平行性好，外形美观，操作简单。

九、多道心电图机（12导）（17项）

(一）整机配置

1、屏幕尺寸≤10英寸，支持全屏多点触控，不接受外接智能平板，显示像素≤1920*1200。

2、具备功能操作外部接口，具备无线传输：蓝牙、无线Wi-Fi等功能。

3、★具备移动通信：内置eSIM卡和标准SIM卡，不接受外挂4G模块等功能。

4、★具备内置传感器：NFC近场通信、指纹识别登陆、红外条码扫描仪、前置高清摄像头。

（二）硬件参数

5、导联模式：9/12导联同步采集，支持wilson和cabrera两种导联体系。

6、输入阻抗：≥100MΩ，频率响应：≥0.05≤300Hz，定标电压：1mV。

7、★耐极化电压：正负不得超过500mV。

8、内部噪声：≤12.5µVp-p，时间常数：≥5s，共模抑制比：≥125dB，A/D转换：24 位。

9、★ 心电波形采样率：≥50,000 Hz，每导联；具有起搏检测功能，起搏采样率：≥60,000 Hz，每节律导联。

10、灵敏度/增益：（5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV, 10/5 mm/mV，AGC）。

11、★设备内置存储器：≥16GB内存，存储病历≤100000例（10秒静态心电）或20000例（60秒静态心电）。

12、★内置可充电锂离子电池，额定容量≥50Wh，额定电压≥15V，充足后可正常工作时间≥5小时，保证出诊和查房使用。

13、具备导联脱落检测功能；支持采集波形质量颜色指示；可辅助判断心电波形质量，支持各种异常的友好提示。

14、支持高级功能：药物试验，心向量，心率变异，晚电位等高级功能，支持对心电图波形进行自动分析、测量得出初步诊断结果及解释，支持3x3、6+3、9x1、3x4+1R、6x2+1R、12x1等心电波形显示。

15、支持波形预览和报告预览；可USB外接打印机或WIFI连接打印机，通过A4纸打印心电波形和报告。

16、★可通过蓝牙传输来分享心电图报告，可以PDF等文件形式打印。

17、支持病人数据同屏对比，可配置诊断工作站，实现数据采集完成后，系统进行数据分析。

- 十、心电网络软件（22项）

- （一）整体要求

- 1、心电信息网络系统需能连接静态心电、动态心电、动态血压一系列心电产品。能采集原始数据并向心电中心传送全息全程的原始心电数据，实现独立波形数据分析诊断，不以截屏、拷贝、拍照方式获取片断数据。

- 2、具有SQLserver、Oracle大型数据库，具有数据存储、备份方案。具有开放性，具有异种数据库的访问，包括实现对文件数据和桌面数据库的访问、实现对大型异种数据库的访问，实现和高级语言互连的能力等，具有并行操作所

- ★3、所投产品心电图网络系统软件及心电采集设备是同一品牌。

- 4、支持与医院现有信息化系统的全面接入，如HIS、PACS、EMR、体检、CA等，支持接入一维、二维条形码扫描器、主流读卡器（身份证、社保卡、就诊卡等），支持第三方电生理设备如脑电、肌电、肺功，运动平板能等电生理设备的报告规范化接入，可实现电生理报告智能化提取，电子病历二次利用。

- 5、系统获得IHE证书，通过10个功能角色，即采集设备MOD，检查申请受理OF，执行步骤管理PPSM，图像管理IM，报告创建RC，图像显示ID，报告管理RM，证据创建者EC，显示心电图DISPLAY，心电数据源INFO_SRC的测试。

- ★6、心电网络系统具有专业“加密锁”进行数据保护，可使心电网络打印的报告波形跟心电图机打印的热敏报告波形一致。

- 7、系统提供接口服务，支持对接第三方信息平台，支持采用视图、存储过程、Webservice、DICOM、HL7等方式实现接口功能。

- （二）检查管理

- 8、支持正常、幼儿、S5、位置性Q波、上移一肋间、上移两肋间、右心、下移一肋间、下移两肋间等多种导联模式，支持同步三导、六导、九导、十二导、十五导、十六导、十八导静态心电设备采集类型。

- 9、支持采集完毕自动推送消息到诊断工作站，带弹窗和声音提醒，支持心电信号质量检测，通过弹窗和颜色提醒，支持数据重新滤波及异常测量值特殊标记，采集完成后支持自动分析危急值，包括：危急、阳性、正常、采集不良、未分析。

- （三）医生诊断工作站

- 10、支持左右手、右手左腿电极反转和胸导联纠正，支持导联纠正后的重新分析，导联接错不需要重采集，支持≥5种QTC计算公式，支持电轴计算方法：振幅法、面积法。

- 11、支持自定义心动过速、心动过缓、P波时限的阈值，支持单心博分析，可显示相邻QRS波的RR间期值和心率值，支持病人自动危急值预警功能，紧急/危急申请单红色置顶标识，支持危急值闭环管理，医生确认危急后，可以推送危急信息到临床，支持波形同屏对比，包括测量信息、诊断信息、平均模板，支持波形放大、叠加比较和ST显示，支持多组平均模板的比较。

- 12、提供典型病例收藏功能，支持医生自定义收藏分类，支持静态心电AI自动分析，支持系统对心电数据进行自动预诊断，支持高级分析自动预诊断功能，自动诊断算法灵敏度可调整。

- ★13、支持起搏分析，并显示起搏信号标识。

- ★14、支持系统对心电数据进行自动预诊断，支持分析自动预诊断功能，自动诊断算法灵敏度可调整（提供软件截图）。

- 15、提供电子尺，一次测量可以同时获取间期、振幅、心率信息，支持在分析界面调阅电子病历包括但不限于病人姓名、年龄、病史、主诉、历史检查。

- 16、客户端、Web端、移动端支持自动诊断分析结论，可手动选择是否引用自动诊断结论，临床web端调阅，支持在Web端查询历史数据，支持在分析界面调阅电子病历包括但不限于病人姓名、年龄、病史、主诉、历史检查，Web终端可查看原始数据，支持在报告中添加医院logo信息，支持网格、波形背景、波形颜色自定义设置。报告解读二维码显示，实现全院数据共享。

- （四）数据统计与质控管理

- 17、支持采集质量智能分析，对心电图采集质量进行自动评判并直观展示，支持危急值、会诊质控、报告质量、报告时效质控。

- 18、支持阳性报告统计、阳性率计算显示，可对多条件组合、各维度的申请单信息进行筛选统计，统计结果可生成图表，导出Excel文件。

- （五）基础数据管理

- 19、具备权限管理功能，所有重要操作都可设置权限，且角色权限可自定义，不同角色可分别设置不同操作权限。

- 20、支持对科室部门、医护人员、设备进行统一管理，支持诊断分组配置诊断调度规则，对医护、设备、系统、诊断中心的账号密码统一管理，支持创建、修改、删除、查询各通行证，支持异地备份、支持双服务器数据传输备份、冷热备份等应急备灾方案。

- （六）系统集成

- 21、支持医院与第三方信息系统(HIS、PACS、集成平台等)心电图相关的信息(检查申请单、检查状态回写、报告状态回写、结论回写)交互，支持第三方系统调阅心电图。

- （七）网络安全

- 22、支持HTTPS加密传输，支持长时间未操作时自动退出软件。